附件4

食品、农产品领域涉嫌存在违法违规行为机构名单

| 序号 | 机构名称 | 资质认定 证书号 | 机构考核 证书号 | 检查发现的主要问题及违法违规线索 | 处理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川佳士特环境检测有限公司 | 222312051543 | 〔2022〕农质检核（川）字第0032号 | - 编号为“佳士特农检字（2023）第081102201号”的检验检测报告，合同评审材料未与检验检测报告及原始记录一并存档； 2. 剧毒药品（硫酸汞）领用记录中无管理人员签字确认；剧毒药品（碘化汞）的库存数量，经现场称量核查与库存记录不一致； - 3. 编号为“佳士特环检字（2023）第031400501号”的检验检测报告结果中：克百威、涕灭威、多氯联苯（总量）、敌敌畏、毒死蜱、2，4-滴为分包项目，分包方能力调查表未填写批准意见； 4. 编号为“佳士特环检字（2023）第031400501号”的检验检测报告，《2023年分包项目清单》中任务单号：JUST/HJRW-230314005（序号11）项目未见委托人同意分包的相关书面证明材料； 5. 编号为“佳士特农检字（2023）第081102201号”检验检测报告的原始记录，用强制标准GB 5009.268-2016检测铬、砷、铅、镉元素时，未按标准要求全部做平行样，原始记录仅部分样品的结果有精密度和评判结果。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 2 | 四川省科源工程技术测试中心有限责任公司 | 182301060302 | 〔2023〕农质检核（川）字第0011号 | - 报告编号为NC230068的农产品报告封页的机构考核标识为过期标识，机构换证后未及时更新； - 机构农产品样品存放室上墙标识要求“温度控制为10℃-20℃，相对湿度<70%”，但现场的农产品样品存放室环境监测记录中温度有超过20℃的情况； 3. 报告编号为NC230068的农产品多元素检测原始记录（按GB 5009.268-2016）中，记录的多元素平行样品测试精密度的质控要求低于GB 5009.268-2016标准中精密度要求。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 3 | 成都市龙泉驿区农产品质量安全监督检验检测站 | 182304090516 | 〔2018〕农质检核（川）字第0043号 | - 易制爆溶剂硝酸、高氯酸未按双人双锁要求保存； - 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定GB5009.17-2014已变更为GB5009.17-2021，机构未实施标准变更备案； 3. 报告编号（LQNJ22010001J）检测任务通知单缺检测方法，来样状态与检验报告的"样品等级、状态"不一致；报告编号（LQNJ22030035J）检测原始记录缺标液溯源信息。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 4 | 成都英柏检测技术有限公司 | 212300140048 | 〔2021〕农质检核（川）字第0013号 | - 易制爆溶剂过氧化氢、易制毒化学试剂高锰酸钾未按双人双锁要求保管； 2. 编号CD221000578CN报告中，委托分包内容未经样品检验委托单位盖章确认，且无确认时间； 3. 编号为CJ221000426CN报告中，冬枣制样方式仅取果肉，未称量果核，不符合GB2763-2021附录A要求。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 5 | 四川华标测检测技术有限公司 | 182304090241 | 〔2018〕农质检核（川）字第0019号 | - 前处理室、光谱室使用的氧气瓶未采用固定等安全防护措施； 2. 化学试剂库房中固液混放，易制毒易制爆试剂混放，存在安全风险； 3. 编号为 HBC -2022-216-1报告中委托分包内容未明确分包项目和承担分包的机构，且委托单位未盖章确认； 4. 编号为 HBC -2022-037的报告中砷测定原始记录缺标准溶液溯源信息；编号为 HBC -2022-056报告中缺抽样单，抽样信息无法溯源，且委托协议中无判定依据。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 6 | 荣县农产品质量安全检测中心 | 182304090230 | 〔2018〕农质检核（川）字第0017号 | 编号为WTJ2023-002的报告，镉测试原始记录中使用的镉标准溶液已过有效期。 | 农业农村厅、 自贡市市场监管局 |
| 7 | 德阳市农产品质量检测中心 | 202304090199 | 〔2020〕农质检核（川）字第0049号 | - 检验报告归档不符合《农产品质量安全检测机构考核办法》的规定； 2. 报告编号F2022-01-003、F2022-01-005、F2022-07-753、F2022-07-754、F2022-07-755、F2022-07-756中按照GB 23200.113-2018进行检测的参数未按标准要求进行平行试验，仅称取单样进行检测，经查证，上述报告对应样品已过复核期，且未发现数据错误。 | 农业农村厅、 德阳市市场监管局 |
| 8 | 剑阁县农产品质量安全监督检验站 | 222304091179 | 〔2019〕农质检核（川）字第0008号 | - 连接氮吹仪器的3个氮气瓶共用一根尼龙材质捆绑带固定； - 检验报告和相应的原始记录未独立归档； - 机构原内审员李某于2023年6月离开，现有人员中只有2名内审员； - 编号为2023-001报告的合同评审中检测参数缺对应的检测方法和来样编号信息。 | 农业农村厅、 广元市市场监管局 |
| 9 | 资中县农产品质量安全检验检测站 | 202304090235 | 〔2020〕农质检核（川）字第0060号 | - 不能提供编号为JCY003原子吸收分光光度计校准证书的确认记录；编号为R/M20230801-01的样品标签缺样品状态等信息，其样品保存冰柜缺监控温度的设施； 2. 编号为JD2023050的检验报告及相应原始记录未独立归档； 3. 不能提供吴某准许检测项目的授权文件。 | 农业农村厅、 内江市市场监管局 |
| 10 | 峨眉山市农产品质量安全中心 | 182304090267 | 〔2018〕农质检核（川）字第0022号 | - 液相色谱仪（编号：EYQ038）和气相色谱仪（编号：EYQ032）中的电子数据和图谱未按机构程序文件（计算机及数据控制程序）规定进行归档保存； 2. 样品储存冰箱（编号：EYQ062）、标准物质储存冰箱（编号：EYQ071）温度监控探头温度计未检定/校准，1个月仅监控2次温度；移液枪未贴管理标识，未检定/校准； 3. 标准物质储存冰箱（编号：EYQ060）中GSB 04-1723-2004（a）铬标准物质已于2021年8月25日过期，标准物质证书要求室温下避光保存，实际存放于冰箱冷藏室。 | 农业农村厅、 乐山市市场监管局 |
| 11 | 乐山市五通桥区农业技术推广中心（乐山市五通桥区农产品质量安全检验检测中心） | 222304091455 | 〔2022〕农质检核（川）字第0031号 | - 该机构只有4名检验技术人员，不满足农产品质量安全检测机构的技术人员不少于5人的基本要求； 2. 原子荧光光度计（设备编号：WTQNJCT07-004）校准时间已过期（2023年4月26日到期）；发现样品存储冰箱（自编01）、标准物质储存冰箱（自编04）用的温度监控设备的校准时间及天平（设备编号C121843264）的校准时间已经过期（2023年4月到期）；天平室的温湿度监控设备未检定/校准。 | 农业农村厅、 乐山市市场监管局 |
| 12 | 广安市广安区农产品质量安全检验检测站 | 202304090034 | 〔2020〕农质检核（川）字第0016号 | - 报告编号为J2023010027的仪器设备原始记录，发现同批次共70份样品的检测数据中，无样品加标回收图谱。检测过程未按《广安市广安区农产品质量安全检验检测中心 关于印发2023年元旦、春节和“两会”期间农产品质量安全监督监测及例行监测实施方案的通知》中“每10个样品加一个混合标准溶液，每30个样品做一个加标回收”的质量控制要求严格执行； 2. 编号为L2022080669的检验报告中样品名称为大米，样品重量为5kg；该批次样品抽样单中样品名称为稻谷，抽样量为1*3；制备记录中无制样前后样品数量信息、状态描述；检测镉原始记录为稻谷。 | 农业农村厅、 广安市市场监管局 |
| 13 | 岳池县农产品质量安全监督检验检测站（岳池县农产品质量监测中心） | 192304090174 | 〔2019〕农质检核（川）字第0035号 | - 机构资质认定和机构考核证书附表中能力为“甲基异柳磷 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T 5009.144-2003”；该机构编号为“2023-YC-186”样品名称为莴笋的报告中甲基异柳磷检测方法为NY/T 761-2008； 2. 编号为“2022-YC-197”号检验检测报告的原始记录，用强制标准GB 5009.15-2014检测镉元素时，未按标准要求做平行样。 | 农业农村厅、 广安市市场监管局 |
| 14 | 达州市农业环境保护监测站（达州市农产品质量检测中心） | 222304090059 | 〔2021〕农质检核（川）字第0014号 | - 报告编号为DNJ22-003（鸡蛋，样品编号D22-399）和DNJ23-048（鸡蛋，样品编号D23-625）中恩诺沙星和氧氟沙星，检验方法GB/T 21312-2007未在资质认定和机构考核证书规定的检测能力范围内；报告编号为DNJ23-039（蜂蜜，样品编号D23-616）和DNJ23-063（鸡肉，样品编号D23-609）中氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星和洛美沙星，检验方法GB/T 31657.2-2021未在资质认定和机构考核证书规定的检测能力范围内； 2. 报告编号为DNJ22-003（鸡蛋）、DNJ23-048（鸡蛋）、DNJ23-039（蜂蜜）和DNJ23-063（鸡肉）使用已经过期的资质认定证书（162304090256）出具检验报告，有效期内的资质认定证书为222304090059； 3. 资质认定证书（222304090059）附表中GB 5009.17-2014和GB/T 23412-2009分别于2022年3月7日和2022年2月1日废止，机构未向资质认定管理部门申请办理变更，未出具检验检测报告。 | 农业农村厅、 达州市市场监管局 |
| 15 | 渠县植物保护和农产品质量安全检验中心 | 222304091323 | 〔2022〕农质检核（川）字第0022号 | - 原子吸收室内存放乙炔的通风设施以及报警装置无法运行； 2. 样品名称：黄花菜〔样品编号：QX（Z）-2023-193〕的天平称样记录显示，样品1: 25.04 g、样品2: 24.99 g，仪器电子数据及进样批表显示，该样品（23-193-01，23-193-02、23-193-03、23-193-04）的进样位置均为8号，未按要求进行平行样检测。 | 农业农村厅、 达州市市场监管局 |
| 16 | 天全县农产品质量安全监督检验检测站 | 192304090018 | 〔2019〕农质检核（川）字第0002号 | - 机构名称、法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人和地址变化后，未按要求在资质认定和机构考核主管部门办理变更； - 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定GB5009.17-2014已变更为GB5009.17-2021，机构未提交变更申请，未出具该项目的检测报告。 | 农业农村厅、 雅安市市场监管局 |
| 17 | 宝兴县农产品质量安全监督检验检测站 | 192304090258 | 〔2019〕农质检核（川）字第0049号 | - 机构法定代表人2023年8月由郑某变更为竹某某，未按要求在资质认定和机构考核主管部门办理变更； 2. 不能提供2022-2023年机构管理体系运行的内部审核及管理评审记录。 | 农业农村厅、 雅安市市场监管局 |
| 18 | 安岳县产品质量监督检验所 | 232300110014 | 〔2020〕农资检核（川）字第0030号 | - 易制毒化学品发放登记表发放人员只有一人签字，未体现双人管理； 2. 气瓶间的高压气瓶无防倾倒措施，多个钢瓶随意倒放在地面且未固定； 3. 样品间冰柜（设备编号044）中发现四川省某食品有限公司生产的菊花脆肠（速冻食品）无样品检验唯一性标识，查该机构2022年内审记录发现了食（委）22417号样品有类似问题； 4. 待检样品室的样品存储冰箱的登记记录异常，天平室环境温湿度计没有校准标识；存放对照品的冰箱（编号041）温度报错。 | 农业农村厅、 资阳市市场监管局 |
| 19 | 九寨沟县农产品质量安全检验检测中心 | 202304090156 | 〔2020〕农质检核（川）字第0044号 | - 气相色谱室、光谱室中氮气、氩气高压气瓶未采取固定等安全防护措施； 2. 食品国家标准 食品中总汞及有机汞的测定（GB5009.17-2014）已更新为GB5009.17-2021，机构未按规定办理标准变更备案； 3. 样品编号Z2022-092原子吸收原始记录未计算精密度，缺标液溯源信息；样品编号Z2023-001气相色谱原始记录中未检出参数缺方法检出限值，且无标液溯源信息。 | 农业农村厅、 阿坝州市场监管局 |
| 20 | 四川省林产品质量安全检验监测中心 | 222321150093 | / | - 编号为LCP20220022的检验报告中样品名称“硕星核桃”与委托合同中样品名称“硕星”的描述不一致； - 现场发现冷藏冰箱中一瓶多元素标准物质（编号为2022-37）有效期为2023年7月12日，机构未定期清理。机构声称近期未使用该标准物质实施检测，现场核查也未发现有用该标准物出具的检验报告。 | 成都市市场监管局 |
| 21 | 简阳市粮油质量监督检验站 | 172300090557 | / | - 报告编号为JYLY-2023-044-WT的小麦样品检测原始记录中，面筋吸水量指标未记录原始称量数据m₂、m₃数值，只记录了计算结果差值。 | 成都市市场监管局 |
| 22 | 四川省饲料工作总站（四川省饲料监察所/四川省畜产品安全检测中心） | 213404090246 | 〔2021〕农质检核（川）字第0025号 | - 资质认定证书（编号：213404090246）附表中硫酸盐检测依据GB/T 5750.5-2006已废止，未向资质认定管理部门申请办理变更，未出具检验检测报告； 2. 查看检验报告（JX20220001）发现原始记录不全，恩诺沙星项目检验依据为GB/T21312-2007，原始记录中缺失前处理过程，未见标准中第9部分要求的空白实验数据信息、色谱柱型号规格描述，未见不合格项目恩诺沙星按程序文件 SCX027-2016《检测结果质量保证与控制程序》要求出具的复验记录。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 23 | 四川中环联蜀环境咨询服务有限公司 | 212300140155 | / | - 资质认定证书（编号：212300140155）附表中汞检测依据GB 5009.17-2014已于2022年3月7日废止，未及时按要求在资质认定主管部门办理变更，未出具检验检测报告；该项目所属的食品类别检验检测资质已于2022年8月3日提出申请取消并获批取消； - 质量手册（ZHLS/ZL-2019）（第五版）《4.5.27检验检测记录、报告、证书的保存》中对档案保存时限的描述为“4.2.1档案的保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规和技术文件的规定”，未明确规定报告和原始记录保存期限且未涵盖食品类别。 | 成都市市场监管局 |
| 24 | 成都市新津区农产品质量安全监督检验检测站 | 202304090249 | 〔2020〕农质检核（川）字第0070号 | - 资质认定证书（编号：202304090249）附表中总汞检测依据GB 5009.17-2014已废止，未向资质认定管理部门申请办理变更，出具检验检测报告2份（报告编号：C220680、C220690）； 2. 编号为C220783的报告，发现原始记录不全，缺失样品制备和前处理过程记录；有机磷类检测原始记录中有机磷标准溶液（浓度：0.2ug/L）记录中有标准物质编号但未记录0.2ug/L标准浓度的配制过程信息。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 25 | 四川省中安检测有限公司 | 212300140153 | 〔2021〕农质检核（川）字第0023号 | - 资质认定证书（编号：212300140153）附表中阴离子合成洗涤剂检测依据GB/T5750.4-2006已于2023年10月1日废止，机构已于2023年6月6日向资质认定管理部门申请办理变更并获批准，但变更内容中未做限制范围说明； 2. 编号为ZARE20230405838的报告，原始记录发现，缺失按照大肠菌群检验标准要求在pH6.5-7.5范围进行样品调试的原始记录；带皮后腿肉（猪肉）检验报告（编号ZARE20230806707）甲氧苄啶项目无加标回收率详细计算过程；鸡蛋检验报告（编号ZARE20231000041）氟苯尼考项目未按照 GB 31658.20-2022 要求添加氟苯尼考内标和氟苯尼考胺内标； - 3. 编号为ZARE20231001516的报告中N-二甲基亚硝胺检测项目原始记录及相关检测人员杨某人员档案中发现开展上述检测工作的人员杨某2023年7月1日才毕业，机构授权开展食品检测时间为2023年7月11日，该人员相关检测工作经历未满1年。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 26 | 四川威尔检测技术股份有限公司 | 222300341456 | 〔2020〕农质检核（川）字第0067号 | - 报告编号为20230804-30191F的“食品安全抽样单（非网络）”中抽样人员蔡某某、张某某两人签字系一人，在机构租车信息表和汽车过路费收据中可认定抽样期间蔡某某、张某某在现场； 2. 报告编号为20230921-40356F中毒死蜱、甲拌磷、倍硫磷所用检测方法未按照GB23200.113-2018标准中要求进行平行试验，仅称取单样进行检测；报告编号20230608-21253F中丙溴磷等5项参数、报告编号20230621-23101F中敌敌畏等5项参数、报告编号20220531-16792F中毒死蜱等4项参数、报告编号20220728-24381F中氧乐果和水胺硫磷、报告编号20220601-16886F中丙溴磷等7项参数未按GB 23200.113-2018标准要求进行平行试验，仅称取单样进行检测。 | 农业农村厅、 成都市市场监管局 |
| 27 | 四川省川酒集团科技开发有限公司 | 212300140052 | / | - 机构的委托检测样品管理区域设置在对外可供参观的原酒DNA数据库内。 | 成都市市场监管局 |
| 28 | 绵竹市农产品质量安全监督检验检测中心 | 202304090026 | 〔2020〕农质检核（川）字第0012号 | - 资质认定证书（编号：202304090026）附表中，GB5009.17-2014已废止，未向资质认定管理部门申请办理变更，本次检查所查报告中未发现使用此标准进行检测； 2. 报告编号MZNT-N-2022-043、MZNT-N-2022-051～058、MZNT-N-2023-002～003、MZNT-N-2023-006、MZNT-N-2023-009、MZNT-N-2023-011、MZNT-N-2023-013、MZNT-N-2023-015～017、MZNT-N-2023-020、MZNT-N-2023-023对应的原始记录中多菌灵检测方法NY/T1680-2009、吡虫啉检测方法NY/T1275-2007两个方法的样品提取、净化、检测条件均不同，但机构在检测中使用了同一方法。 | 农业农村厅、 德阳市市场监管局 |
| 29 | 邻水县农产品质量安全检验检测中心 | 202304090028 | 〔2020〕农质检核（川）字第0004号 | 编号为2023-LS-611报告的检验原始记录，发现镉项目两次平行测定结果的绝对差值为平均值的31%，不满足该项目检测方法食品安全国家标准GB 5009.15-2014中精密度的相关要求。 | 农业农村厅、 广安市市场监管局 |
| 30 | 广元市食品药品检验检测中心 | 212300140214 | / | - 编号为SP2022B0084报告，合同评审、检验卡及报告结果中未标注参数对应的检测方法；2023年6月13日食品室样品制备记录中未记录样品的制备方式和对应的样品制备人员。 | 广元市市场监管局 |
| 31 | 井研县农产品质量安全检验检测站 | 182304090356 | 〔2018〕农质检核（川）字第0033号 | - 土壤质量铜、锌测定 GB/T 17138-1997于2019年9月1日废止，被HJ 491-2019替代，未向资质认定管理部门申请办理变更，机构负责人承诺未用该标准发过检测报告； 2. 天平室的温湿度监控设备，样品储存冰箱（编号：JYNJ-YQ-89）、标准物质储存冰箱（编号：JYNJ-YQ-49-1）温度监控设备未检定/校准； 3. 气相色谱仪（编号JYNJ-YQ-02）上有样品（编号：N1-20220264）有机磷原始信息，但仪器使用记录中未见该样品登记。 | 农业农村厅、 乐山市市场监管局 |
| 32 | 南充市产品质量监督检验所 | 182300110367 | / | - 1.有机肥料标准NY 525-2012已过期，不能提供相应的查新和变更材料； 2.现场查见在理化分析室内进行食品样品制备。 | 南充市市场监管局 |
| 33 | 四川界点检测技术服务有限公司 | 212300140224 | / | - 不能提供方法查新记录和变更记录，部分有变化的参数方法在扩项评审时进行了评审，例如菌落总数的检测方法； 2. 编号为W2022-07-0105报告：不能提供亚硝酸盐检测用电子天平、紫外可见分光光度计使用记录； 3. 编号为J2023-06-0065的检测委托合同单，甲醇未明示为分包项目；分包项目黄曲霉毒素B1，未纳入检验报告的检验项目中，而另外单独出具了一份报告；分包合同单中分包的检测项未明确具体检测方法，且双方未签字盖章、填写签订日期。 | 南充市市场监管局 |
| 34 | 大竹县农产品质量安全监督检验检测站 | 192304090257 | 〔2020〕农质检核（川）字第0003号 | 资质认定证书（192304090257）附表中GB 5009.17-2014于2022年3月7日废止，未向资质认定管理部门申请办理变更，未出具检验检测报告。 | 农业农村厅、 达州市市场监管局 |
| 35 | 巴中市农林科学研究院 | 202304090132 | 〔2020〕农质检核（川）字第0037号 | 资质认定证书（202304090132）附表中GB 5009.17-2014已于2022年3月7日废止，未向资质认定管理部门申请办理变更，未出具检验检测报告。 | 农业农村厅、 巴中市市场监管局 |
| 36 | 越西县食品药品检验检测中心 | 222300141509 | / | - 机构的检验检测资质认定证书的地址和事业单位法人证书的住所为越西县越城镇文昌大道南段47号，实际为越西县越城镇文昌大道南段187号，未向资质认定管理部门申请办理变更； - GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》变更内容包括了修改滴定法、增加分光光度法等，涉及实质性变更，机构采用自我声明方式，将GB 5009.34-2016变更为GB 5009.34-2022，未出具该项目的检测报告。 | 凉山州市场监管局 |
| 37 | 甘孜藏族自治州食品药品检验所（甘孜藏族自治州药品不良反应监测中心） | 222300341337 | / | GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》变更内容包括了修改滴定法、增加分光光度法等，涉及实质性变更，机构采用自我声明方式，将GB 5009.34-2016变更为GB 5009.34-2022，未出具该项目的检测报告。 | 甘孜州市场监管局 |